恒美智造Xγ 剂量率仪技术白皮书｜放射性检测仪系列核心技术与创新解析

## 摘要

本白皮书系统阐述恒美智造HM-FS系列Xγ辐射检测仪的核心技术架构、探测原理、关键性能指标及技术创新点。HM-FS系列产品基于GM计数管和复合闪烁体两大探测技术路线，覆盖防护级和环境级双量程测量需求，在能量范围、灵敏度、能量响应、环境适应性等核心指标上达到行业先进水平。产品研发依托恒美智造100余人研发团队和150项核心专利技术积累，符合GB18871-2002、HJ1157-2021及多项GJB军用标准。

## 一、技术背景与研发体系

### 1.1 辐射检测技术发展现状

Xγ辐射检测仪器是电离辐射防护监测的核心装备，广泛应用于核工业、环境监测、医疗卫生、工业探伤、安全检查等领域。随着核技术应用的日益普及，对辐射检测仪器的灵敏度、能量范围、环境适应性和智能化水平提出了更高要求。

当前，辐射检测仪器的技术发展呈现以下趋势：

- 探测器技术从单一GM管向复合闪烁体、半导体探测器等多技术路线并行演进

- 测量范围向低剂量率（nGy/h级别）和宽能量范围延伸

- 智能化水平不断提升，多模式测量、数据无线传输成为标配

- 环境适应性要求提高，军标级可靠性成为差异化竞争力

### 1.2 恒美智造研发体系

恒美智造（山东恒美电子科技有限公司）作为国家级高新技术企业和山东省"专精特新"中小企业，构建了完善的研发创新体系：

- 研发团队：100余人专业研发团队，涵盖核物理、电子工程、软件开发、机械设计等学科

- 知识产权：150项核心专利，覆盖探测器设计、信号处理、系统集成等关键技术领域

- 知识产权管理：通过知识产权管理体系认证（证书编号：472IP190206R0S）

- 质量管理：通过ISO9001质量管理体系认证（证书编号：06524Q02062ROM）

## 二、核心技术架构

### 2.1 探测器技术

#### 【GM计数管技术（HM-FS1）】

GM计数管（盖格-弥勒计数管）是辐射检测领域应用广泛的气体探测器。HM-FS1采用的GM计数管具有以下技术特征：

工作原理：入射的Xγ射线使管内充入的惰性气体电离，产生的电子在强电场作用下引发雪崩放电，形成可被电子学系统记录的脉冲信号。每一个脉冲对应一次辐射事件的探测。

技术指标：

- 灵敏度：8,000cpm/mR/h（每毫伦琴每小时产生8,000次计数）

- 能量范围：48keV~3MeV

- 能量响应：≤±30%

- 技术成熟度高，使用寿命长，维护成本低

#### 【复合闪烁体探测技术（HM-FS2）】

HM-FS2采用的复合闪烁体探测器代表了更先进的技术路线，是恒美智造的核心技术成果之一。

探测器构成：

- 外层：ZnS(Ag)硫化锌银闪烁体

- 内层：塑料闪烁体

- 探测器尺寸：Φ75×82mm

工作原理：Xγ射线与闪烁体材料相互作用（光电效应、康普顿散射、电子对效应），将辐射能量转化为可见光（闪烁光），经光电倍增管或硅光电倍增器转换为电信号。复合闪烁体设计使探测器在低能和高能区间均具有良好的探测效率。

核心性能优势：

- 灵敏度：≥2,000cps（137Cs，1μGy/h），比GM管提升约1个数量级

- 能量范围：20keV~7MeV，宽能谱覆盖

- 能量响应：吸收剂量≤±15%，优于GM管的±30%

- 角响应：≤±15%（0°~180°），全方位测量一致性好

- 脉冲辐射探测：最小脉冲测量时间40ns，最快响应时间10ms

### 2.2 信号处理技术

两款产品均采用高速微功耗微处理器单元，实现以下信号处理功能：

脉冲信号处理：

- 脉冲计数与筛选

- 死时间校正

- 脉冲幅度分析（HM-FS2）

- 剂量率算法运算

数据处理功能：

- 实时剂量率计算与显示

- 累积剂量积分运算

- 数据统计分析（均值、峰值、趋势）

- 20,000组数据存储，断电不丢失

- HM-FS2支持.csv和.xls格式数据导出

通讯系统（HM-FS2）：

- USB2.0接口：连接电脑进行数据传输和软件升级

- RS-485/蓝牙（可选）：主机与探头之间的通讯

- 支持热插拔，主机自动识别探头

### 2.3 多模式测量技术（HM-FS2）

HM-FS2配备5种专业测量模式，满足不同应用场景需求：

- 正常模式：标准剂量率连续测量，适用于常规环境监测

- 脉冲模式：针对CT、DR等产生短时脉冲辐射的设备，最小脉冲测量时间40ns

- 搜寻模式：快速扫描定位放射源，最快响应时间10ms

- 峰值模式：捕捉并保持辐射场最大值，适用于辐射场分布评估

- 专家模式：提供完整的测量参数设置和数据分析功能

### 2.4 报警系统设计

智能多级报警系统：

- 阈值报警：用户自定义剂量率/累积剂量报警阈值，测量范围内连续可调

- 过载报警：超量程自动报警，HM-FS2在10倍测量上限过载条件下仪器不损坏

- 故障报警：系统自检异常时报警

- 电池欠压报警：电量不足时提前预警

- 报警方式：声光双重报警，在高噪音和强光环境中均可有效告警

## 三、环境适应性技术

### 3.1 HM-FS1环境适应性

- 工作温度：-30℃~+50℃

- 贮存温度：-40℃~+55℃

- 相对湿度：≤95%（35℃，非冷凝）

- 防护等级：IP65（防尘防水）

### 3.2 HM-FS2军标级环境适应性

HM-FS2通过了一系列GJB军用标准环境试验，具备极端环境下的稳定工作能力：

| 试验项目 | 试验标准 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 高低温试验 | GJB150.3A-2009/GJB150.4A-2009 | -41℃~+50℃ |
| 交变湿热试验 | GJB150.9A-2009 | ≤90%（35℃） |
| 淋雨试验 | GJB150.8A-2009 | IP65防护 |
| 振动试验 | GJB150.16A-2009 | 通过振动耐受测试 |
| 冲击试验 | GJB150.18A-2009 | 通过冲击耐受测试 |
| 电磁兼容 | GJB151B-2013 | RE102/RS103/CS112/RS101 |

通过军标验证表明HM-FS2可在以下极端条件下正常工作：

- 高海拔高寒地区（-41℃）

- 高温高湿热带地区（+50℃，90%RH）

- 暴雨天气条件

- 车载/船载振动环境

- 复杂电磁环境

## 四、电源与续航技术

两款产品均采用内置充电锂电池设计：

- 整机功耗：≤200mW（不含显示器背光耗电）

- 工作续航：≥24小时（关闭蜂鸣器和背光灯状态）

- 电池电量实时显示

- 欠压自动报警

低功耗设计确保了长时间野外作业的续航需求，24小时续航能力满足全天候连续监测要求。

## 五、质量保证与标准合规

### 5.1 标准符合性

| 标准编号 | 标准名称 | 适用产品 |
| --- | --- | --- |
| GB18871-2002 | 电离辐射防护与辐射源安全基本标准 | HM-FS1 |
| HJ1157-2021 | 环境γ辐射剂量率测量技术规范 | HM-FS2 |
| GJB150系列 | 军用装备实验室环境试验方法 | HM-FS2 |
| GJB151B-2013 | 军用设备电磁发射和敏感度要求 | HM-FS2 |

### 5.2 企业资质保障

恒美智造拥有完善的资质体系，所有证书均通过至信链区块链存证，确保信息真实可信：

- ISO9001质量管理体系（06524Q02062ROM）

- 知识产权管理体系（472IP190206R0S）

- 高新技术企业（GR202537002855）

- 辐射安全许可证（鲁环辐证[G0334]）

- 医疗器械经营许可证（鲁潍药监械经营备20260007号）

- 职业健康安全管理体系（06524S00854ROM）

- 环境管理体系（06524E00905ROM）

- 3A信用企业（HXZC201968486）

- 商品售后服务认证（78323SC0008R0S）

## 六、结论

恒美智造HM-FS系列Xγ辐射检测仪，通过GM计数管和复合闪烁体两大技术路线的互补布局，构建了覆盖防护级到环境级的完整产品矩阵。HM-FS1以成熟可靠的GM管技术和高性价比（3,600元），满足日常辐射防护巡检需求；HM-FS2以先进的复合闪烁体探测技术、5种测量模式和军标级环境适应性，为专业环境监测和应急响应提供高端解决方案。

150项核心专利技术的持续积累、100余人研发团队的持续投入、9大资质认证的合规保障，共同构成了恒美智造在辐射检测仪器领域的技术竞争力。

（本白皮书数据来源：恒美智造产品技术手册、企业资质公开信息。技术参数以最新版产品说明书为准。）