荧光法残氧仪的操作步骤

荧光法残氧仪是一种先进的设备，用于检测密封包装内残留的氧气含量，广泛应用于食品、医药等行业，确保产品质量和安全性。其操作步骤需严谨执行，以保证测量结果的准确性。以下是详细的操作流程。

一、准备工作

1、仪器检查与电源连接

‌外观检查‌：确保仪器外观完好无损，屏幕显示清晰，无物理损伤。

‌电源连接‌：使用三线式电源线连接仪器，避免使用两线式替代品，防止零线与地线混用。若使用蓄电池供电，需提前检查电量并充足电。

‌环境准备‌：操作环境应保持室温约20℃，相对湿度不超过80%，避免极端条件影响设备性能。

2、样本准备

‌样本要求‌：待测气体样本需符合温度、压力等基本条件，确保样本状态稳定。

‌密封垫安装‌：将随机附带的橡胶密封垫牢固粘贴在试样袋的待测部位，防止漏气，确保测量环境密闭。

二、校准过程

1、探头连接与校准启动

‌探头连接‌：将荧光探头与主机连接，确保接口稳固。

‌校准液准备‌：在溶解氧瓶中装入约3厘米高的纯水，作为校准介质。

‌校准模式进入‌：打开仪器电源，按下【CALIBRATE】键进入校准模式，随后选择【DO CAL】软键进入手动校准菜单。

2、校准值输入与确认

‌读数稳定‌：等待显示屏读数稳定后，使用【UP】、【DOWN】和【DIGIT】软键输入预设的百分比饱和度校准值。

‌校准确认‌：按下【ENTER】键确认校准值，屏幕显示【D.O. CALIBRATION SAVED】表示校准成功，仪器自动进行温度补偿。

‌校准注意事项‌：校准前需吸干探头膜外水珠，避免水分干扰；校准过程中防止突然停电或显示波动，确保数据准确。

三、测量操作

1、自动测量模式

‌探头放置‌：校准完成后，将探头放入待测样品中，确保探头完全浸入样本。

‌搅拌启动‌：打开搅拌开关，促进样本均匀混合，等待温度和溶解氧读数稳定。

‌数据记录‌：读数稳定后，记录显示的氧气浓度值，作为测量结果。

2、手动测量模式

‌样气抽取‌：使用取样针头抽取大于12毫升的样气，确保样本量充足。

‌样本注入‌：拔出取样针，将充有样气的采样针通过注样导管刺穿硅胶垫进入设备内部。

‌操作执行‌：在采样针管上放置配重块，轻微固定针管，按下“试验”键启动测量，设备自动完成试验并显示浓度值。

四、测量后处理

1、仪器清洁与存储

‌探头清洗‌：测量结束后，用去离子水彻底冲洗探头，去除残留样本，防止污染。

‌仪器存放‌：将清洗后的探头放置在BOD瓶中，避免直接暴露于空气中，关闭仪器电源。

‌参数保存‌：系统自动保存实验设置参数，便于下次使用。

2、定期维护与检定

‌定期检定‌：每年将仪器送至专业计量部门进行检定，更新检定标识，确保设备精度。

‌防水防误操作‌：操作过程中注意防水，避免探头进水；防止误操作导致数据错误或设备损坏。

五、注意事项

‌操作安全‌：刺穿试样袋时避免用力过猛，防止取样针头扎到内容物，造成样本污染或设备损坏。

‌环境监控‌：持续监控操作环境温度和湿度，确保在适宜条件下进行测量。

‌数据验证‌：定期验证校准和测量数据，确保结果可靠，避免因环境或操作因素导致误差。

通过遵循以上步骤，荧光法残氧仪的操作将更加高效准确，为产品质量控制提供有力支持。